手提式高压蒸汽灭菌锅使用说明

一、使用方法

1. 堆放

将待灭菌的物品包扎后放入储物桶（内桶），注意：各包之间留有间隙，以利于高压蒸汽的穿透，提高灭菌效果。

2. 加水

在外桶内加入适量的清水，水位一定要超过电热管2 cm 以上（不宜过多），连续使用时，必须在每次操作前补足水，以免烧坏电热管和发生意外。

3. 密封

物品堆放完后，盖上锅盖时将放气软管插入储物桶内侧的半圆槽内，对准上下法兰的螺栓槽，依次、逐步、均匀拧紧螺母，使盖与锅体密合。

4. 加热

接通电源，即开始加热。停止加热时应使用开关，不要插拔插头。加热开始后，应先将放气阀的小扳手提到竖直位置，使桶内空气和冷凝水随加热产生的压力逸出，待有较稳定的蒸汽喷出时，再将小扳手放回原位；或者，加热开始后，待压力达到“0.05 MPa”时，将放气阀的小扳手提到竖直位置，将桶内空气和冷凝水排出，待喷出的蒸汽较稳定时，再将小扳手放回原位，此时压力表指针回随加热逐渐上升，指示灭菌锅内的压力。

5. 灭菌

当压力达“0.1 MPa”时，开始计算灭菌所需时间，并通过开、合电源开关来维持恒压。

6. 冷却

灭菌完毕，切勿立即将灭菌锅内的蒸汽排除，否则，由于液体的温度未能下降，压力释放，会使液体剧烈沸腾，造成渗出或容器爆裂，所以必须待其自然冷却，压力降至“0”后，方可打开排气阀，排除剩余蒸汽，打开锅盖，取出灭菌物品。

二、注意事项

1. 使用的电源电压必须与设备所需的电压一致，且应保证具备有效接地。

2. 每次使用前检查桶内水位，水位应超过电热管2 cm 以上。

3. 拧紧锅盖螺母时，应做到均匀、逐步、对角。

4. 灭菌开始后，必须有专人看守，不得离开，以免发生事故。

5. 灭菌时，锅体温度很高，切勿人体接触。

6. 灭菌时，出现超压不放汽现象应及时切断电源，报告有关人员。

7. 灭菌完毕，在压力未完全降至“0”之前，不能打开锅盖。

8. 取出消毒物后，潮湿的物品应放到烘箱内烘干。

9. 对于明胶、维生素、牛乳等高温灭菌容易造成成分破坏的物质则不宜采用此灭菌方法。

10. 在恒压之前，一定要排尽灭菌锅中的冷空气；灭菌操作过程要严格按照仪器使用说明书的要求进行。