YXQ·WY21·600型卧式圆形压力蒸汽灭菌锅

操作规程

- 准备

- 检查各阀是否处于关闭，如没有，请关闭阀门；

- 开启进水阀，同时将蒸汽控制阀旋钮旋至全排位置，加水至上水位线后。关闭进水阀，且将蒸汽控制阀旋钮旋至关闭位置；

- 按要求放置灭菌物品。

- 加热

- 检查确定压力控制器是否为灭菌物品所需压力（厂家已调好），打开电源开关，加热指示灯和电源指示灯亮；

- 先向右拨动撑挡盘上的操作手柄，让门栓全部进入灭菌器口圈，然后顺时针方向旋转手轮，关紧器门，这时门限位开关将判断门是否关到位，当门未关到位时，限位开关没有信号输出，内室电动球阀将无法开启，即内室无法进汽。只有门关到位时限位开关才会输出一个信号给内室电动球阀使其开启，内室才进汽；

- 夹层压力到预定值，加热指示灯灭，电热管停止工作（此后加热指示灯的亮、灭视灭菌器夹层的压力情况而定）。

- 灭菌

- 旋转蒸汽控制阀旋钮至灭菌位；

- 当压力升至0.1 Mpa时，将疏水截止阀打开少许，排出冷凝水。灭菌过程中可一直开着；

- 当内室压力、温度达到所要求值后开始灭菌计时。

A灭菌结束后，溶液、培养基类物品

冷却

- 断电（关闭电源开关）；

- 蒸汽控制阀旋钮旋转至慢排位；

- 让物品缓慢冷却，减压（注意：切勿快排，以免溶液沸腾或爆瓶）；

- 当压力降至0.02～0.03 Mpa时，将蒸汽控制阀旋钮旋转至快排位；

- 当压力降至0时，将蒸汽控制阀旋钮旋转至全排位。

B灭菌结束后，干燥类物品（敷料、器械、器皿等）

保温

- 继续通电；

- 蒸汽控制阀旋钮旋至快排位，使内室压力降为“0”；

- 夹层保压。

- 开门

- 将蒸汽控制阀旋钮旋转至全排位数分钟后，缓慢逆时针方向旋转手轮，撑挡盘随之向手轮方向后退，待撑挡盘退至极限位置，向左拨动撑挡盘上的操作手柄，带动门栓全部退出灭菌器口圈，此时，将门开启1cm左右的缝隙；

- 等10～30分钟后，取出物品。

- 结束

- 若不继续使用，关闭电源开关，将蒸汽控制阀的旋钮旋至全排位，排除灭菌器夹层及水箱内的余汽；

- 清除灭菌室内的渍水，使内室保持干燥、洁净。

- 注意事项

- 在灭菌过程中，操作人员应经常观察压力、安全阀、水位装置、电器装置等工作情况，切忌工作时离岗；

- 电加热式灭菌锅每次工作前，须检查水位指示针，若水不多应加足水后工作，如果发现指示灯失灵应及时修理，在灭菌过程中若发现水位接近最低水位时，应不足水后工作；

- 安全阀每周应提拉1～2次，以保持其灵活性，并要防止烫伤；

- 电加热式灭火器电器接点，应经常予以拧紧，以防松动，造成过热；设备应确切接地，保证安全；凡电源电压低于300伏，不能加热，应避免过低电压的情况下使用灭菌锅；

- 灭菌室压力表指针回“0”时，才能打开器门；灭菌终了，开门时人应随门向右移动，防止溶液等物烫伤；

- 灭菌器应在完整情况下进行操作，并由专人维护，确保运行正常，避免事故发生；

- 灭菌室应挂操作规程，以备查阅和遵守。

生科院实验教学中心